PREDMET NAROČILA

Dobava reševalnega vozila tip B po postopku naročila male vrednosti

Zaporedna številka naročila: JNMV-4B/2016

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

# Povabilo k oddaji ponudbe

# OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup reševalnega vozila TIPA B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, skladno z opredeljenimi tehničnimi specifikacijami.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Rok dobave vozila je v 200 dneh ali manj od sklenitve pogodbe.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 27.10.2016 do 10.00 ure |
| Rok za predložitev ponudb | do četrtka, 3.11.2016 do 9.00 ure |
| Odpiranje ponudb | v četrtek, 3.11.2016 ob 12.00 uri |

# KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Matej Bončina

E-poštni naslov: matej.boncina@gmail.com

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

# PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

osebno na naslov: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, po pošti na naslov: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.

Ponudba mora v tajništvo naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom.

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

# ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

# VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

# PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

# VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

| Datum: 12.10.2016 Kraj: Brežice |  |
| --- | --- |

|  | Direktor: Miroslav Laktić, dr.med., spec.ginek. in porod. l.r. |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo); Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15) Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14 in 91/15 – ZJN-3) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. Ponudba s podizvajalci

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila mora podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Za pod izvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

8. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

9. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

10. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma; za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila; če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence; sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

11. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

12. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je:

da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika; da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

13. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

# Merilo

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral po merilu:

• najnižja končna cena z DDV ob izpolnjevanju vseh pogojev.

# Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec-2 Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec -2 KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| POGOJ 2 Finančna sposobnost | Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od dneva odpiranja, enako nič. |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec-2 KROVNA IZJAVA. - predložitev ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb. Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Reference za dobavo blaga | Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj 3 dobave enakovrstnih vozil v ponudbeni vrednosti enega vozila x 3 brez DDV. Za enakovrstna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila z enakovredno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Reference morajo biti vpisane v obrazec-8 Naročnik lahko zavrne reference, ki jih preveri pri investitorjih/naročnikih, in zanje ugotovi njihovo neustreznost. Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. |
| NAVODILO / OPOMBA | Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od treh let od objave tega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih dobav, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, in podobno. |
| POGOJ 2 Reference za dobavo blaga | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo in opremo na območju Republike Slovenije in z izjavo zagotoviti da: bo vozilo dobavil najkasneje v roku 200 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice; bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo; bo ponudnik zagotovil garancijsko dobo za osnovno vozilo 48 mesecev ter garancijo za predelavo vozila in materiale 24 mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila; bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vozilo in vgrajeno opremo, ki mora biti zagotovljen v roku 24 ur od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju. Izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika - za vozilo ter opremo Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A1:2010. Iz tega sledi, da mora reševalno vozilo izpolnjevati zahteve iz OBR-10 |
| DOKAZILO | Dokazilo: Izjava o servisiranju in dobavi (OBR-9); Izjava o skladnosti (Obr-10) |

# Finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

Zavarovanje za dobro izvedbo posla

Instrument zavarovanja: bianco menica.

Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: najmanj 200 dni od podpisa pogodbe do dobave.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo je pogoj za nastop veljavnosti sklenjene pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo mora izbrani ponudnik predložiti v 8 dneh po podpisu pogodbe.

| Pravno varstvo |  |
| --- | --- |

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

## Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 2 | Podatki o ponudniku | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 4 | Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 5 | Izjava o lastniških deležih | /Samo izbrani ponudnik – lahko pa se predloži že v ponudbo/ Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo posla | Parafiran. |
| 7 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 8 | Izjava o servisiranju in dobavi | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava o skladnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Priloga | Vzorec pogodbe | Parafiran, podpisan in žigosan. |
| 8 | Obrazec ovojnica | Izpolnjen, nalepljen na ovojnico |
| 9 | Tehnične specifikacije | Parafiran, podpisan in žigosan. |

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »nakup reševalnega vozila TIPA B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PONUDBA:

Skupna končna vrednost brez DDV:		             …………………….EUR

DDV _______ %: 				              …………………….EUR

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV:		              …………………….EUR

PROIZVAJALEC: ________________________________________________________

TIP OPREME: __________________________________________________________

III. Garancijski rok

Minimalni zahtevani garancijski rok je:

- za osnovno vozilo ………………………./48 mesecev

- nadgradnjo vozila………………………/24 mesecev

IV. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja ………………../najmanj 120 dni/ od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Dobavni rok

Rok dobave vozil je ……………….najmanj /200 dneh/ ali manj od sklenitve pogodbe.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 1a

VI. Podatki o ponudniku

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »nakup reševalnega vozila TIPA B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice«

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, v preteklih šestih (6) mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od dneva odpiranja, enako nič. z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

# Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.

Obrazec št: 4

# Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.

Obrazec št: 5

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež lastništva |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 6

# Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljena v javnem naročilu za:

»nakup reševalnega vozila TIPA B za potrebe Zdravstvenega doma Brežice«

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet dobave | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

# Obrazec ovojnica

odreži ------------------------------------------------------------------------------------- NE ODPIRAJ – PONUDBA Predmet javnega naročila: »nakup treh vozil za izvajanje zdravstvene dejavnosti na terenu za potrebe Zdravstvenega doma Šentjur« POŠILJATELJ: ______________________________ ______________________________ Kontaktna oseba:________________ Telefon:_______________________ E-naslov:______________________ [ ] ponudba [ ] sprememba [ ] umik NASLOVNIK: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur (izpolni vložišče naročnika): Datum prispetja:________________ Ura prispetja:___________________ Zaporedna št. ponudbe:__________ Podpis: _______________________ ------------------------------------------------------------------------------------- odreži

Obrazec št: 9

Ponudnik:  ______________

______________

IZJAVA O SERVISIRANJU IN DOBAVI

Naročniku Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, pod kazensko in materialno odgovornostjo  izjavljamo, da zagotavljamo:

-pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo, opremo in predelavo na območju Republike Slovenije;

-v garancijskem in pogarancijskem obdobju servis na naslednjih naslovih:

- ZA VOZILO: ___________________________________________________________________

(na območju Občine Brežice)

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

-ZA VGRADNO OPREMO:

______________________________________________________________________________

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

Prav tako bomo:

- v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljali tudi nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo.

Servis za vozilo in vgrajeno opremo bomo zagotovili v roku _____ ur  (maksimalno 24 ur) od javljanja oziroma prijave okvare/napake.

- bo vozilo dobavil najkasneje v roku 200 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

- bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;

- bo ponudnik zagotovil garancijsko dobo za osnovno vozilo 48 mesecev  ter garancijo za predelavo vozila in materiale 24 mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila;

- bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vozilo in vgrajeno opremo mora biti zagotovljen v roku 24 ur od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

Dne: …………………..

Žig in podpis ponudnika:

………………………….

Obrazec št: 10

PONUDNIK:

……………………………..

……………………………..

…………………………….

IZJAVA O SKLADNOSTI

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A1:2010. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Notranjost mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A1:2010 TIP B.

2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.3.

3. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.4.

4. Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.5.

5. Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.6.

6. Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.7.

7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila izpolnjujejo zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.9.

8. Podnožje za glavna nosila morajo izpolnjevati zahteve EN 1865.

9. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov morajo izpolnjevati zahteve EN 12218.

10. Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.

11. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.4.4.

12. Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007 – 4.4.5.

13. Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija morata biti izdelani v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).

14. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010:

- Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A1:2010 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil, v času izvajanja testov bila akreditirana v eni izmed Evropskih držav

- Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno z celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010 TIP B. Skladno z standardom in tehnično dokumentacijo javnega naročila mora biti dinamično testiranje opravljeno na tipu ponujene šasije vozila in celotne predelave skladne s ponujenim vozilom bolniškega dela in opreme s silo minimalno 10G v vseh 6 (šestih) s standardom zahtevanih smereh.

- Lastna izjava predelovalca v slovenščini po vzorcu Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010

- Lastna izjava predelovalca v slovenščini po vzorcu Annnex-a C po standardu EN SIST EN 1789:2007+A1:2010. Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva predložitev poljubnega testa iz te izjave.

- Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z poročilom iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homolgacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila največ 3.400kg

- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso največ 3.400kg.

Preizkus aerodinamičnosti – količnik vozila, ki je predmet ponudbe, lahko znaša največ Cw=0,35. Na zahtevo naročnika ponudnik predloži testno poročilo o izvedenem 1:1 preizkusu aerodinamičnosti v vetrovniku pri hitrostih 120, 140 in 160 km/h.

Naročnik ne zahteva predložitve zgoraj navedenih dokazil v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila zahteva predložitev dokazil iz prejšnje točke. V primeru, da ponudnik ne predloži zahtevnih potrdil v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Zahteve naročnika v zvezi z garancijskimi roki, ki se nanašajo na ponujeno vozilo so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema reševalnega vozila s strani naročnika. Ponudbo ponudnika, ki bo ponudil krajše roke od zahtevanih bo naročnik izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- katalog ponujenega reševalnega vozila, z osnovnimi podatki o vozilu,

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (najmanj: dolžina, širina, višina), s podrobnim načrtom nadgradnje (povišana streha, luči, povišana stranska drsna vrata, povišana zadnja dvižna vrata, oblepitev vozila) (opomba naročnika: tehnična risba je lahko sestavni del dokumentacije iz prejšnje alineje),

- podroben načrt kompletnega interierja ponujenega vozila z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Dne: …………………..

Žig in podpis ponudnika:

………………………….

# Vzorec pogodbe

sklenjena med:

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, ki ga zastopa direktor Miroslav Laktić,dr.med., spec.ginek. in porod., (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

matična številka: 69835853

davčna številka: SI5056268

in podjetjem:

………………………………………………………………………………………………….., ki ga zastopa direktor ………………………………………………………… (v nadaljevanju: prodajalec),

matična številka: ………………………………………………….

davčna številka: ………………………………………………….

TRR: ………………………………………………………… pri banki ………………………………………………….

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je » dobava reševalnega vozila TIP B« za potrebe Zdravstvenega doma Brežice, na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne ____________, pod številko objave _____________.

PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE, GARANCIJE IN SERVIS

- člen

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, ki so podani v razpisu. Tehnični prevzem vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevama naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti.

Prevzem opravijo odgovorne osebe iz 10. člena te pogodbe.

Odstopanja v zvezi s kvaliteto in količino, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik reklamirati v roku 30 dni do prevzema.

Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti odpraviti v roku 8 dni do dneva prejema reklamacije.

- člen

Ob dobavi bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje  vozila in opreme, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za vozilo___________________________________. Garancijski rok za pločevino____________________.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku največ 2 dni od prejema reklamacijskega zahtevka naročnika.

Garancijski rok za vgrajene aparature je_____________ .

Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v Sloveniji. Prevzem na redni servis mora biti v roku 24 ur. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila. V kolikor je trajanje rednega servisa daljše od enega dneva, mora dobavitelj zagotoviti nadomestno vozilo.

Dobavitelj je dolžan kriti vse stroške (razni stroškov popravila škode, ki je očitna posledica nepravilne rabe – to je  breme Zdravstvenega doma) in organizirati vse redne servise in izredne servise.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Skupna pogodbena vrednost za izvedbo nakupa navedene v 1. členu te pogodbe znaša:

Vrednost EUR: 	__________________

DDV EUR: 	_________________

SKUPAJ Z DDV EUR:   _________________

V pogodbeni vrednosti je zajeta vsa vrednost blaga po priloženi ponudbi in tehnični specifikaciji. Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do zaključka del-dobave.

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški, povezani z dobavo po razpisni dokumentaciji in tehnični specifikaciji.

NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik bo plačal dobavo blaga na podlagi potrjenega računa. E-Račun za opravljeno blago je dobavitelj dolžan izdati v roku 8 dni po opravljeni dobavi, naročnik pa ga mora v roku 10 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 10 dni računa niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

Izplačila bo naročnik izvrševal 30. dan po potrditvi računa na transakcijski račun izvajalca ________________________________ , odprt pri _______________________________ .

V primeru zamude plačila, lahko dobavitelj zaračuna zakonsko določene obresti.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Dobavitelj se obvezuje:

- dobavo blaga izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in zakoni,

- tolmačiti naročniku ali upravnemu organu vse nejasnosti iz obsega pogodbene dobave blaga,

- sodelovati z naročnikom in upoštevati tehnične pogoje,

- izvršiti pogodbeno dobavo blaga gospodarno in pravočasno v korist naročnika,

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dovoljeni roki izpolnjeni,

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe na prevzetem blagu, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj dobavil pomanjkljivo blago ali je to  zahteva upravni organ,

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.

Naročnik se obvezuje:

- v dogovorjenih rokih dati na razpolago dobavitelju vso za izvajanje storitev po tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za dobavo blaga in s katero naročnik razpolaga,

- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja ali njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to dobavitelj zahteva,

- da bo v teku dobave blaga glede na potrebe, po dogovoru z dobaviteljem, skliceval strokovne komisije, na katerih se bodo obravnavali tekoči problemi v zvezi z dobavo blaga in napredovanje del ter dajale smernice za nadaljnje delo.

- člen

Splošno:

- za spremembe dogovorjenega obsega dobave blaga ali spremembe dogovorjenih rešitev ali postopkov, ki jih predlaga dobavitelj, mora dati soglasje naročnik,

- če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli razlogov, morata dobavitelj in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev nadomestnih storitev. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se sprememba storitev plača posebej ali pa iz vsote te pogodbe, za kar so odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb.

ROKI ZA IZVEDBO

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dostavil vozilo v roku ………. dni od dneva podpisa pogodbe, in to na lokacijo naročnika. Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan dostave z odgovorno osebo naročnika.

V primeru zamude dobave si lahko naročnik obračuna zamudne obresti v višini 1 % do pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan dostave.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v 8 dneh po podpisu te pogodbe bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.

Ta garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati še 200 dni od podpisa pogodbe do dobave vozila.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

- člen

Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:

Pooblaščen predstavnik naročnika je ………………………………

Odgovorne osebe za prevzem vozila:

- vodja reševalne službe: ……………..

- Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________________.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan dobavitelju plačati do tedaj opravljeno delo.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja v primeru:

- če dobavitelj ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov,

- če dobavitelj ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,

- če dobavitelj drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbene stranke s sklenitvijo predmetne pogodbe potrjujejo, da poznajo vsebino in se zavedajo pomena ter posledic protikorupcijske klavzule iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Socialna klavzula

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče na sedežu naročnika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega  zavarovanja, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te pogodbe.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Št. ………………… 						  Št. …………………

V …………………., dne …………………			               Šmarje , dne ……………

Dobavitelj							         Naročnik

……………………………………………. 			                  Zdravstveni dom Brežice

Direktor:			                                                                                Direktor:

Miroslav Laktić,dr.med., spec.ginek. in porod.

…………………………………………….

Obrazec št: 11

# Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšno vozilo, ki bo v polnosti izpolnjevala predmetne zahteve, pri tem pa predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev.

ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI REŠEVALNEGA VOZILA TIPA B

Splošne zahteve

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Notranjost mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A1:2010 TIP B.

2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.3.

3. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.4.

4. Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.5.

5. Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.6.

6. Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.7.

7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila izpolnjujejo zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.5.9.

8. Podnožje za glavna nosila morajo izpolnjevati zahteve EN 1865.

9. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov morajo izpolnjevati zahteve EN 12218.

10. Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.

11. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A1:2010 – 4.4.4.

12. Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007 – 4.4.5.

13. Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija morata biti izdelani v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).

14. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010:

- Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A1:2010 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil, v času izvajanja testov bila akreditirana v eni izmed Evropskih držav

- Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno z celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010 TIP B. Skladno z standardom in tehnično dokumentacijo javnega naročila mora biti dinamično testiranje opravljeno na tipu ponujene šasije vozila in celotne predelave skladne s ponujenim vozilom bolniškega dela in opreme s silo minimalno 10G v vseh 6 (šestih) s standardom zahtevanih smereh.

- Lastna izjava predelovalca v slovenščini po vzorcu Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010

- Lastna izjava predelovalca v slovenščini po vzorcu Annnex-a C po standardu EN SIST EN 1789:2007+A1:2010. Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva predložitev poljubnega testa iz te izjave.

- Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z poročilom iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homolgacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila največ 3.400kg

- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso največ 3.400kg.

Preizkus aerodinamičnosti – količnik vozila, ki je predmet ponudbe, lahko znaša največ Cw=0,35. Na zahtevo naročnika ponudnik predloži testno poročilo o izvedenem 1:1 preizkusu aerodinamičnosti v vetrovniku pri hitrostih 120, 140 in 160 km/h.

Naročnik ne zahteva predložitve zgoraj navedenih dokazil v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila zahteva predložitev dokazil iz prejšnje točke. V primeru, da ponudnik ne predloži zahtevnih potrdil v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ostale splošne zahteve

1. Svetlobni moduli integrirani v modre strešne luči z enostavnim dostopom v primeru menjave

2. Modre luči v maski vozila

3. Modre luči v boku vozila

4. Bele dnevne luči v maski vozila

5. Zadnja dodatne opozorilne luči (stop, smer, pozicija v enojnem ohišju)

6. Delovne luči (bok levi in desni, zadaj)

7. Zračno vzmetenje največ SDM 3.400kg

8. Boks za nosila skladen s tehnično dokumentacijo

9. Sedež na predelni steni s 3-točkovnim varnostnim pasom

desni strani v smeri vožnji z avtomatskim 3-točkovnim varnostnim pasom

11. Glavna nosila s podvozjem

12. Luči v bolniškem delu – namestitev in tip

13. Dozator kisika skladen s tehničnimi zahtevami

14. Sklopka za kisik skladna s tehničnimi zahtevami

15. CAN-BUS za reševalno vozilo (operacijski sistem, centralni računalnik, moduli (folijske tipkovnice) za upravljanje ločeno po sklopih – vozniški del, bolniški del, desna drsna vrata, zadnja dvižna vrata)

16. Hladilnik

17. Kamera za vzvratno vožnjo z monitorjem v vozniški kabini

18. V vozniški kabini prostor za dodatne električne sisteme

19. Klimatska naprava za bolniški del

20. Kalorifer 230V

21. Polnilec 230 - 12V

22. Zunanja vtičnica 230V z avtomatskim izmetom

OSNOVNO VOZILO

Oblika: kombi ali furgon, povišana streha,

Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom z minimalno 1.900 ccm in maksimalno 2.500 ccm,

minimalno izpolnjevanje zahtev minimalno EURO 6

dodatno električno ogrevanje mirujočega motorja

Moč motorja: najmanj 150 KW

Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči (ZAPORA DIFERENCIALA)

Menjalnik: ročni, 6 stopenjski

Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A1:2010 TIP B – 4.2.1.

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: največ 5.300 mm

Širina: največ 1.910 mm (brez ogledal)

Višina: največ 2.650 mm (vključno s signalizacijo in strešnim ventilatorjem)

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: najmanj 2.710 mm

Širina: najmanj 1.470 mm

Višina: najmanj 1.850 mm

Največja skupna dovoljena masa (skupna teža) vozila ne sme presegati 3.400 kg.

Oprema osnovnega vozila:

1. Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini,

2. Kontinuiran tek motorja,

3. Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore,

4. Okrasni kolesni pokrovi,

5. ABS (antiblokirni sistem),

6. ASR (uravnava pogonskega zdrsa),

7. EDS (elektronska zapora diferenciala),

8. ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike),

9. Mehanska zapora diferenciala

10. Daljinsko centralno zaklepanje,

11. Električni pomik prednjih stekel,

12. Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala,

13. Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priključeno na 220 V z blokado zagona,

14. Toplovodni sistem ogrevanja v bolniškem prostoru

15. Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani,

16. Originalni bi-ksenonski žarometi z LED dnevnimi lučmi,

17. Meglenke spredaj v odbijaču,

18. Meglenke zadaj,

19. Vetrobransko steklo: a-termično,

20. Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji,

21. Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik,

22. Pojačan akumulator,

23. Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem,

24. Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat,

25. Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom, električna pomoč pri zapiranju vrat,

26. Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla,

27. Senzorski sistem zadaj za pomoč pri parkiranju,

28. Signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočiti samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje,

29. Ojačan alternator,

30. Osnovna barva vozila RAL 1016

31. Odbijači spredaj in zadaj barvani v RAL 3024, zadaj pohodni

32. Zračno vzmetenje za zagotavljanje maksimalne skupne mase vozila 3.400kg, kot na primer VBS ali Goldschmitt sistemu zračnega blaženja ali enakovredno z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji,

33. Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila. Delovanje je zagotovljeno, ko je vozilo priključeno na zunanjo električno napetost 230 V-

34. Cevna zaščita praga vozila na levi strani izdelana iz nerjavečega in poliranega materiala.

35. Dolga bočna stopnica na desni strani, ki poteka po celotni dolžini medosja, v predelu sovozniških vrat je pohodna površina široka vsaj 10 cm, ki se nato v vstopnem predelu drsnih vrat razširi na minimalno 250 mm. Pohodna površina stopnice mora biti iz perforirane nerjaveče kovine, ki je vpeta na cevno ogrodje. Celotna stopnica je vpeta na nosilne elemente karoserije v vsaj treh točkah. Stopnica mora biti homologirana, vpisana med elemente predelave v homologacijskem kartončku. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kopije homologacijske listine ustrezne stopnice. Ponudbo ponudnika, ki na podlagi poziva naročnika ne bo predložil zahtevanih dokazil, bo naročnik izločil.

36. Garancija proizvajalca vozila za reševalno vozilo

VOZNIŠKI PROSTOR – ZAHTEVANA OPREMA:

1. zračni vreči (airbag) za voznika in sovoznika,

2. klimatiziran vozniški prostor

3. voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo

4. avtoradio CD - mp3, USB,

5. pred instalacije za sistem radijskih zvez (aparat dobavi naročnik),

6. dodatni akumulator (z varnostnim relejem za vžig motorja) za uporabnike v bolniškem prostoru,

7. gasilni aparat na prah - 2 kg.

8. prenosna baterijska svetilka z nosilcem, halogenska verzija obvezno s polnilcem, namestitev po dogovoru

9. prostor za prenosni UKV s polnilcem, ki ga dobavi naročnik, namestitev po dogovoru

10. navigacijska naprava, avtoradio CD&USB, bluetooth monitor in vzvratna kamera v enotni napravi velikosti 2 x DIN

11. garancija proizvajalca vozila in opremljevalca za dobavljena oz. pripravljena sredstva

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

1. Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. Na strehi je prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatno luč v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec.

2. Povišana desna stranska drsna vrata. Minimalna čista odprtina stranskih vrat mora biti vsaj 1.750mm merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.

3. Zadnja vrata morajo imeti minimalno svetlo odprtino vsaj 1.600 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti kovinska!

4. Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena od zunaj, brez uporabe posebnega orodja.

5. Bočne delovne LED ali halogenske luči nameščene na ustrezni poziciji, morajo biti pogreznjene v poliestrsko strukturo povišane strehe v najvišji točki. Izvedba luči v izstopajočem ohišju (štrleče) ni sprejemljiva.

6. Zadnja LED ali halogenska delovna luč, nameščena v najvišji točki povišane strehe, obvezno v pogreznjeni izvedbi. Izvedba luči v izstopajočem ohišju (štrleče) ni sprejemljiva.

7. V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter na zadnji centralni folijski tipkovnici vgrajenim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega ter nastavitev jakosti glasnosti v bolniškem prostoru preko CAN-BUS.

Osvetlitev bolniškega prostora

1. Optimalna osvetlitev bolniškega prostora z LED osvetlitvijo, ki vsebuje tudi modro nočno osvetlitev, minimalno ena luč mora biti povezana z vratnim kontaktom.

2. Halogenska LED luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se lahko usmerja med glavo in pasom pacienta.

3. Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tipkovnico.

Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

Upravljanje z vsemi sistemi je omogočeno z naslednjimi folijskimi tipkovnicami:

1. Glavna tipkovnica: velikosti 1x DIN opcijsko nameščena v dodatno konzolo na armaturni plošči. Tipkovnica mora biti jasno označena, pregledna brez množice gumbov in funkcij. Omogočati mora ločeno prižiganje modrih luči (glavne luči, utripalke v maski in dodatne utripalke v strehi), vklop sirene in nastavitev glasnosti sirene (vožnja v naselju ali izven), ter vklop utripajočih dolgih luči in meglenk. Ločen sklop tipk je namenjen manipulaciji z osvetlitvijo bolniškega prostora (polna ali polovična osvetlitev, delovne luči bočno in zadaj). Na glavni tipkovnici mora biti vgrajen zaslon, ki je dobro viden v vseh pogojih (FED tehnologija ali boljše) na katerem je prikazan status vozila glede na funkcije tipkovnice. Na glavni tipkovnici so še tipke za manipulacijo z vzmetenjem, zagon v sili in še najmanj ena funkcijska tipka. Poleg omenjenih tipk je na tipkovnici še svetlobni indikator zunanjega priklopa vozila na 230 V, ter svetlobni indikator vklopa funkcije zagona motorja v sili. Zaradi preglednosti in enostavnosti je lahko na tipkovnici največ 15 gumbov, s katerimi je omogočeno upravljanje opisanih funkcij.

2. Pomožna tipkovnica v bolniškem prostoru: omogoča nastavitev in izklop zvočnikov v bolniškem prostoru, nastavitev temperature, vklop/izklop strešnega ventilatorja vključno z izbiro smeri delovanja, vklop/izklop luči (polna, polovična osvetlitev, dodatni halogenski žarometi). Ta tipkovnica je nameščena na desni strani povišane strehe nad desnim sedežem.

3. Pomožna tipkovnica na B stebričku: omogoča vklop/izklop notranje osvetlitve (polna/polovična) ter vklop/izklop desne delovne luči.

4. Pomožna tipkovnica D stebriček: na desni strani ob zadnjih vratih omogoča vklop/izklop notranje osvetlitve (polna/polovična) ter vklop/izklop delovnih luči.

Video nadzor vzvratne vožnje: Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je kvalitetno integrirana v zadnji del vozila.

- kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:

- namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

- funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,

- funkcija zrcaljenja slike,

- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V,

- klimo-mehanska izvedba: Vodo odporna, za zunanjo montažo na dvižna vrata RV,

kamera za nadzor bolniškega prostora z monitorjem v vozniški kabini

Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!

Gretje in klimatizacija vozila

1. Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tipkovnic nameščenih v bolniškem prostoru.

2. Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora.

3. Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature.

Signalizacija

1. Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati rdeče oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije enakovredne proizvajalcu 3M v barvi RAL 3024, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa AMBULANCE na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika.

2. Modre integrirane luči integrirane v vse štiri vogale povišane strehe, postavljene tako, da pokrivajo vse kote vidnosti. Posamičen element mora vsebovati vsaj 8 LED členov visoke svetilnosti.

3. Dodaten svetlobni blok luči integriran na sredino povišane strehe na sprednji strani. Vsebovati mora vsaj 10 visoko svetilnih LED členov moči vsaj 1000cd, s posamičnem vklopom.

4. Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tipkovnic. Sistem mora imeti možnost predprogramiranja glede na potrebe naročnika. Naročniku mora biti omogočena izbira med različnimi načini utripanja.

5. 2 kos elektronski zvočnik 100W mora biti nameščen v masko med glavnima žarometoma. Zvočnika morata biti zaščitena pred vdorom snega ali podobnega z ustrezno mrežico. V nosilec zvočnika mora biti integrirana LED utripalka okrogle izvedbe z vsaj 6 LED elementi. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop preko folijskih tipk. Folijske tipke morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti.

6. Modri signalni luči v LED izvedbi, okrogel design, z minimalno 6 členi, vgrajeni morata biti v boku vozila levo in desno.

7. Dodatne luči v LED tehnologiji, ki vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.

8. Dodatna luč za vzvratno vožnjo – LED, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo, integrirane v zadnji odbijač. Luč omogoča uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Zahtevano je krmiljenje delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.

9. Ojačevalnik sirene z minimalno 6 predprogramiranimi opozorilnimi melodijami, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj.

10. Garancija proizvajalca in opremljevalca za opozorilna sredstva.

11. Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Bolniški prostor

1. radijsko vodena ura v bolniškem prostoru (prikaz ure, lahko ure in datuma istočasno, nikakor pa izmenično), velikost cca. 10 x 18 cm + 20%

2. izvlečna miza nosil, pod navozno ploščo je prostor za namestitev zajemalnih nosil in ostale imobilizacijske opreme, prostor se zapira z rolojem.

3. nosilec za prenosni transportni stol na desni strani pri zadnjih vratih.

4. sedež na predelni steni z naslonom za glavo in vsaj 2 točkovnim varnostnim pasom

5. vrtljiv in zložljiv sedež, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon, na desni strani v smeri vožnje z avtomatskim tritočkovnim varnostnim pasom

6. predpriprava stene za eventuelno montažo (kasneje) drugega vrtljivega stola na desni strani

7. prostor za hrambo opreme za delo na terenu:

- ekstremitetne vakuumske opornice

- ostala imobilizacijska oprema (ovratnice, deska za otroke Pedi Pac, imobilizacijski steznik KED)

- zajemalna nosila

8. napeljava za kisik za dve 10 l jeklenki

9. prostor za respirator s priklopom v centralni kisikov sistem

10. prostor za aspirator

11. električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru

12. 2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru

13. 4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru

14. prostor z vratci v zadnjem delu vozila.

15. prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini

16. električni grelec bolniškega prostora, kadar je vozilo priključenona 230V, upravljanje preko (kot CAN BUS) električnega sistema

17. 2 x obešalo za oblačila (namestitev po dogovoru)

18. 2 x utor na predelni steni za aspiracijske katetre

19. 2 x ročaj za oprijem pri vstopanju ob bočnih vratih

20. 1 x ročaj za oprijem na levi steni nad nosili

21. vzdolžni drog na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu

22. 1 x nosilec in koš za kužne odpadke

23. 1 x nosilec in koš za nekužne odpadke

24. 1 x nosilec in kontejner za ostre predmete

25. 1 x nosilec razkužila za dezinfekcijo rok predelni steni (namestitev po dogovoru)

26. 3 x nosilec za rokavice (namestitev po dogovoru)

27. 1 x nosilec za papirnate robčke (namestitev po dogovoru)

28. zložljiv nosilec za 2 x po 3 infuzijske steklenice s pritrjevanjem steklenic, montiran na stropu

29. omara na predelni steni z dvignjenim robom, dvema predalnikoma in prostorom za reanimacijski nahrbtnik, ki je dostopen ob odprtih drsnih vratih.

30. omara za potrošni material na levi strani povišane strehe pokrite z roleto.

31. omarica na desni steni (razpored po dogovoru z naročnikom)

32. ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature preko digitalnega zaslona v bolniškem prostoru. Možnost reguliranja gretja (predal mora omogočati ogrevanje v vseh okoljih med 30 in 40 st C), volumen najmanj 5 x 500 ml

33. hladilnik - hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature preko digitalnega zaslona v bolniškem prostoru in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora v vseh okoljih ohladiti notranjost predala na najmanj 4 st C), volumen za min 5 plastenk 500 ml

34. prostor za tri zaščitne čelade s pritrditvami po dogovoru z naročnikom - 1 x bolniški prostor, 2 x vozniški prostor

35. okno v predelni steni (svetli - vidni del vsaj 32 x 88 cm) - drsno odpiranje proti vozniku

36. okna v bolniškem prostoru prevlečena s 85 % črno atermično folijo, ter dodatno z notranje strani prevlečena z mat folijo do 2/3 stekla

37. stene bolniškega prostora morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje.

38. tla morajo biti nedrseča, odporna na mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do minimalne višine 50 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo ali celo odpadejo. Izvedba tal mora biti v enem kosu, brez varjenih spojev (brizgan nanos).

Medicinska oprema

1. Glavna nosila s podvozjem STRYKER M1 RUGGED ali enakovredno

- Anatomska blazina z dvignjenimi robovi

- Možnost dviga nožnega dela nosil.

- Nosilnost vsaj 220 kg

- Dvostopenjski sistem uvoza nosil v vozilo- posebej prednja in posebej zadnja kolesa, barvno kodirani

gumbi, varovalka proti nenamernem proženju.

- Zložljiva ograjica, ki ne potrebuje bočnega prostora (vertikalni spust)

- Podaljški ročic pri vzglavnem delu podvozja nosil z integriranimi ročicami za dvig/spust nosil.

- Velika kolesa primerna tudi za slabši teren, premer koles vsaj 15 cm, širina minimalno 5 cm.

2. prenosni, transportni stol Stryker 6252 Premium ali enakovredno, z gosenicami in stenskim nosilcem, podaljšek glavnega okvira, mehko oblazinjenje (vinil), skupaj s podaljšavo glavnega okvira se podaljšuje tudi vinilska plast hrbtnega naslona, teža stola največ 14 kg, nosilnost minimalno 220 kg.

3. 2 x prostor z nosilcem za 2 x jeklenki za kisik 10 l v bolniškem prostoru zadaj

4. 2 x nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik - po standardu DIN.

5. 2 x aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-15 l/min, povezan s sklopko za kisik

6. 2 x sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta - po standardu DIN

7. prenosni aspirator Weinmann Accuvac Rescue ali enakovredno, z vrečko za enkratno uporabo z okenskim nosilcem in nosilcem za polnjenje (+nosilec za prenosni aspirator)

8. stenski nosilec za defibrilator LP15, atestiran, enodelni

9. škarje za rezanje obleke z nosilcem (reševalne škarje ROBIN SAFETY BOY ali enakovredno)

10. avtomatski transportni ventilator skupaj z nosilcem:

-       Hitra in enostavna nastavitev ventilacijskih parametrov,

-       Omogoča IPPV način ventilacije za odrasle, otroke in dojenčke (Emergency mode), skladnost z ERC 2010,

-       Omogoča ročne nastavitve želene frekvence in dihalnega volumna,

-       okisgenacija bolnika (inhalatorna terapija s kisikom), z možnostjo izbire pretoka od 0-10l/min,

-       hitra nastavitev ventilacijskih parametrov na podlagi vnosa telesne višine,

-       način RSI za varno in zanesljivo podporo z indukcijo anestezije za izvedbo hitre sekvenčne intubacije bolnika,

-       CPAP z opcijsko tlačno podporo ASB, za neinvazivno predhospitalno terapijo,

-       EtCO2 kapnografija tipa »sidestream«,

-       Meritve pretokov z grafičnim prikazom, za izboljšan monitoring med ventilacijo (MVe, Vte, ftotal, fspont, Vleak),

-       MEDUTrigger za ročno izvajanje umetne ventilacije bolnika preko obrazne maske,/supraglotičnih pripomočkov /tubusa brez uporabe dihalnega balona vključno z metronomsko funkcijo za pravilno izvedbo KPO,

-       optimiziran monitoring ventilacijskih parametrov na barvnem zaslonu, z ločljivostjo,

-       maks. dimenzije (V x Š x G): 206mm x 137 mm x 130 mm, teža (vključno s polnilno baterijo): do 3 kg,

-       minimalno temperaturno območje delovanja: -15 do +45 stopinj Celzija,

-       delovanje baterije, omogoča neprekinjeno do 6 urno delovanje,

-       shranjevanje podatkov: SD kartica,

-       frekvenca ventilacije: 5-50/min,

-       dihalni volumen: 50-2000ml,

-       nastavitev maksimalnega tlaka vpiha 10mbar – 65 mbar,

-       možnost namestitve na nosilno ploščo, skupaj z kisikovo jeklenko (sistem 2 v 1),

-       samodejni priklop na polnjenje v vozilu,

-       priklop na zunanji vir kisika preko »Whalter« sklopke,

-       možnost uporabe ventilacijske cevi za večkratno (avtoklaviranje, 134 st.C) uporabo ali cevi za 1x uporabo,

-       nap. kot Portable system LIFE –BASE 3 NG ali enakovredno,

-       zagotovljen servis v R Sloveniji-priložiti potrdilo proizvajalca,

-       zahtevana skladnost s standardom EN 794-3

-       zahtevan stenski nosilec z 12V napajalnikom, skladnost s standardom EN 1789.

-       PEPP valvula, nastavljiva

Zahteve naročnika v zvezi z garancijskimi roki, ki se nanašajo na ponujeno vozilo so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema reševalnega vozila s strani naročnika. Ponudbo ponudnika, ki bo ponudil krajše roke od zahtevanih bo naročnik izločil.

Ponudnik mora za tem obrazcem v ponudbi predložiti:

- katalog ponujenega reševalnega vozila, z osnovnimi podatki o vozilu,

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (najmanj: dolžina, širina, višina), s podrobnim načrtom nadgradnje (povišana streha, luči, povišana stranska drsna vrata, povišana zadnja dvižna vrata, oblepitev vozila) (opomba naročnika: tehnična risba je lahko sestavni del dokumentacije iz prejšnje alineje),

- podroben načrt kompletnega interierja ponujenega vozila z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |